REGIONE CALABRIA
     AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
                     DI VIBO VALENTIA
Via Dante Alighieri, 67 -  89900 Vibo Valentia - Part. IVA 02866420793

DIREZIONE GENERALE

Oggetto:	Nota di committenza per l’acquisto n. 65 “Frigoriferi biologici piccoli - capacità 140 litri” destinati alla conservazione di farmaci, diagnostici, vaccini e sieri, nonché materiale biologico in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1.	Struttura monocorpo in lamiera d’acciaio con rivestimento esterno verniciato di colore bianco, con angoli interni arrotondati;
2.	Rivestimento interno in acciaio inox AISI 304.
3.	Isolamento garantito da poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg/mc) e con spessore medio pari a 60 mm.
4.	Porta reversibile a vetro trasparente con chiusura automatica, con attivazione della lampada di illuminazione interna all’apertura, con allarme porta aperta.
5.	Tre ripiani interni regolabili in altezza.
6.	Controllore digitale a microprocessore per la gestione integrata di tutte le funzioni:
refrigerazione, compressore, sbrinamento automatico, ventole e allarmi.
7.	Data Logger per la registrazione di tutti gli eventuali eventi.
8.	Refrigerazione ventilata con temperatura uniforme con refrigeranti HFC.
9.	Sbrinamento automatico con evaporazione dell’acqua di condensa.
10.	Allarme di temperatura minima e massima acustico e visivo, con contatti di remotizzazione e allarme di mancanza energia elettrica.
Il - Temperatura di set compresa tra 0°C e +10°C, con temperatura di esercizio settata a +10 °C
12.	Capacità almeno 140 litri
13.	Alimentazione monofase 230 V, 50 Hz potenza pari a 300 Watt.
14.	Peso approssimativo Kg 80.
15.	Rispondenza alle norme di sicurezza: Norme CEI 66-5 — UNI EN 61010-1.

Le caratteristiche tecniche delle tecnologie richieste devono essere descritte nel capitolato. Le specifiche indicate devono intendersi vincolanti in termini di caratteristiche tecnico-costruttive e di prestazioni minime erogate, pertanto, dovranno essere escluse le apparecchiature che si discosteranno dalle specifiche in termini ritenuti peggiorativi -

Si precisa che le apparecchiature fornite dovranno essere nuove e di ultima generazione, non ricondizionate, in grado di garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia, costruite a regola d’arte ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
Nel formulare il prezzo complessivo d’offerta la ditta dovrà tener conto che sono a suo carico:
•	eventuali forniture, anche non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie ai fini del funzionamento - a regola d’arte - delle attrezzature;
•	gli oneri di natura fiscale, esclusa l’IVA;
•	la garanzia di almeno 24 mesi di tipo full risk con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo delle attrezzature;
•	le spese di trasporto, consegna, installazione (ed ogni onere accessorio) presso le sedi operative cui destinare i frigoriferi oggetto di gara, come da allegato prospetto di sintesi;
•	l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove e verifiche delle attrezzature;
•	qualunque mezzo d’opera occorrente per l’istallazione delle attrezzature nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
•	l’allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d’imballaggio;
•	la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione;
•	la presentazione di schede tecniche e/o depliant non fotocopiati, visibilmente chiari da cui si possono facilmente evincere le caratteristiche richieste, in caso contrario l’ASP di Vibo Valentia ha facoltà di richiedere ulteriori integrazioni.

VINCOLI NORMATIVI E REQUISITI GENERALI
Le attrezzature oggetto della fornitura devono possedere i seguenti requisiti generali:
•	Completezza: le attrezzature devono essere fornite complete d’ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per assicurare, il regolare e sicuro funzionamento;
•	Sicurezza: le stesse dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni a pazienti, operatori, ed alla stessa attrezzatura.
La ditta dovrà dichiarare che quanto offerto è conforme alle normative nazionali e comunitarie in materia di sicurezza (precisare norme CEI corrispondenti o altre), di fabbricazione e distribuzione attualmente vigenti ed, in particolare, alla Direttiva 93/42, recepita con D. Lgs. n. 46/97 e s.m.i. e che possiede la certificazione di conformità del prodotto al marchio CE.
Il fornitore dovrà garantire sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti (loro componenti o accessori) siano pienamente conformi a tutte le norme di legge ed alle specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.

TEMPI, SEDI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La consegna dovrà essere effettuata in tempi utili affinché l’installazione ed il successivo collaudo di funzionamento possano avvenire entro un massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine.
L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel capitolato e dichiarato in offerta. L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo del suddetto controllo.
La consegna e il collaudo delle attrezzature sarà effettuato direttamente, a carico della ditta aggiudicataria della gara, nelle sedi di installazione (UU.00./Servizi indicate nell’allegato prospetto di sintesi), in contraddittorio con un medico o tecnico o infermiere dei relativi reparti di destinazione, con i tecnici della ditta costruttrice ed i tecnici esterni della ditta manutentrice delle apparecchiature dell’Azienda.
La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno comunque eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla ditta stessa.
 Al termine sarà stilato il “certificato di collaudo”.
Il regolare collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi né durante il periodo di prova né al momento del collaudo definitivo dello stesso.

PERIODO DI PROVA
Seguirà un periodo di prova di 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla firma del collaudo. Entro tale periodo l’Azienda si riserva la facoltà di eseguire tutte le verifiche ritenute necessarie per l’accettazione definitiva della fornitura. Nel caso in cui l’attrezzatura dovesse palesare difetti di funzionamento e/o non corrispondere a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l’Azienda provvederà a comunicare in forma scritta alla ditta le carenze riscontrate che nel caso in cui non siano sanabili determineranno la revoca dell’aggiudicazione della fornitura.

	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	-
La manutenzione preventiva e correttiva dovrà essere gratuita per tutto il periodo di garanzia così come la sostituzione delle parti che si mostrassero difettose. La ditta aggiudicataria dovrà, durante questo periodo, garantire l’intervento del proprio personale tecnico entro le 24 ore successive (festivi esclusi) dalla richiesta di intervento. La rimessa in pristino delle attrezzature deve essere assicurato entro 48 ore successive alla richiesta di intervento calcolate come sopra. il personale della ditta che effettuerà l’intervento dovrà essere munito di cartellino identificativo personale con nome, cognome, qualifica, matricola e fotografia rilasciato dalla ditta.

DOCUMENTAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI
Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso dei prodotti forniti. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. L’aggiudicazione della fornitura in oggetto comporta altresì l’impegno a fornire i manuali service. Al momento dell’installazione/collaudo il tecnico della ditta dovrà provvedere alla descrizione del prodotto fornito comprese le modalità di funzionamento e in particolare del “data logger”.

TECNOLOGIE EQUIVALENTI
Nel caso in cui nella descrizione delle caratteristiche tecniche degli arredi e delle attrezzature sanitarie siano stati individuati marchi, brevetti o comunque una determinata fabbricazione questi devono intendersi accompagnati dall’espressione “o equivalenti”.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata
una richiesta scritta all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi - Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia
- che dovrà essere trasmessa in uno dei seguenti modi:
	tramite il servizio postale
-	tramite fax
-	per posta elettronica.

L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet www.aspvv.it le richieste di chiarimenti pervenute, con le relative risposte.

Per facilitare l’individuazione delle UU.00. destinatarie dei frigoriferi oggetto di gara, nonché i referenti per la consegna, si allega il relativo prospetto di sintesi.