[image: image1.jpg]


REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI VIBO VALENTIA

- Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia -  P.I. 02866420793

U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI


Allegato
Gli esami presunti ammontano a 10.000/anno
Le caratteristiche minime della strumentazione richiesta sono le seguenti:

· strumento automatico di ultima generazione per l’esecuzione, la lettura e la refertazione dei test per la ricerca dell’emoglobina umana nelle feci, con metodo immunologico;

· capacità operativa di almeno 60 test/ora;
· caricamento e trattamento dei campioni in continuo ;

· possibilità di esprimere i risultati anche quantitativamente;

· possibilità di limitare al massimo l’intervento dell’operatore, permettendo di utilizzare direttamente il flacone di prelievo per la determinazione, al fine di fornire garanzie di sicurezza operativa;
· lo strumento deve possedere un sistema di prevenzione degli errori che eviti lo scambio dei campioni ed errori di contaminazione e di trascinamento;

· il metodo di determinazione non dovrà prevedere alcuna restrizione alimentare;
· il cut-off del sistema dovrà essere variabile in base alla popolazione in esame ed, in ogni caso, almeno pari a 100 ng Hb/ml di tampone;

· il sistema dovrà prevedere la possibilità di lasciare i reagenti “on board” per ottimizzare l’operatività del personale addetto e richiedere il minimo tempo possibile in fase di inizializzazione;

· la curva di calibrazione deve essere eseguita su più punti direttamente dallo strumento.
E’ a carico della ditta offerente la fornitura del contenitore di raccolta del materiale fecale corredato da un foglio illustrativo ed esplicativo sulle modalità di raccolta e conservazione del campione da distribuire all’utenza.

E’ richiesto l’interfacciamento della strumentazione con il LIS del laboratorio nonché con il software di gestione della segreteria organizzativa degli screening oncologici.

L’assistenza tecnica deve essere full service 24 ore su 24.


P.O.  “G. Iazzolino”  Tel./Fax0963.962378

